POCT智慧管理平台需求规格说明书

文档版本：V1.0
编制日期：2026年04月22日

- 项目概述

  - 项目背景

随着医院诊疗规模的持续扩大及临床需求的不断增长，即时检测（POCT）设备在医院内的应用日趋增多，POCT凭借其快速、便捷、小型化的优势，已广泛渗透至急诊抢救、重症监护（ICU）、手术室及基层医疗等核心诊疗场景。然而，随着院内医疗质量要求的持续提升，传统的分散式POCT管理模式正面临严峻挑战：设备管理混乱、质控体系缺失、操作人员资质不清、数据形成“孤岛”无法互联互通。对于目前尚未部署实验室信息系统（LIS）的临床检验科室而言，这种管理滞后的矛盾尤为突出。

因此，本项目以“急用先行、分步达标”为原则，短期内以POCT为切入点，率先建立起覆盖设备、人员、质控的全流程规范化管理体系，实现临床检验科室管理的从无到有、从无序到合规；远期则以此为基石，逐步打通数据壁垒，最终实现完整实验室信息系统（LIS） 的各项核心功能，满足医院对检验业务精细化、智能化管理的整体要求。

  - 项目范围

本项目分两期建设，覆盖医院全院POCT考试管理、人员管理、质量管理、数据管理、检验流程管理等全业务场景，实现POCT信息化、标准化、规范化管理，最终实现完整实验室信息系统（LIS） 的各项核心功能。

  - 分期建设说明

考虑到系统功能完整性、实施复杂度和落地效率，项目采用分期建设模式：

第一期：POCT规范化管理平台建设（快速见效，解决当下迫切需求）

以临床POCT业务为核心切入点，建立全院统一的POCT规范化管理体系，重点实现以下功能：

人员管理：操作人员资质授权、培训考核档案及权限管控；

仪器质控：设备全生命周期管理、质控规则执行与自动判读、失控预警

数据采集与对接：检验数据实时采集、与HIS系统无缝对接，实现报告自动回传；

基础业务支撑：满足急诊、ICU、手术室等临床场景的即时检测需求，快速解决“管理无抓手、数据无通路”的实际问题；

目标：实现POCT业务从无序到合规的跨越，建立可追溯、可监管的闭环管理基础。

第二期：完整的实验室信息系统（LIS）

在第一期基础上，全面扩展至全院检验科核心业务，实现满足二级医疗LIS系统全流程的管理开发：

检验全流程控制：从申请、采样、核收、上机、审核到发布的全流程节点管控与闭环追溯；

复杂报告管理：多维度报告模板、智能审核规则、危急值闭环管理、历史数据对比分析；

质量管理体系：室内质控（IQC）、室间质评（EQA）、试剂耗材管理等实验室核心质控功能；

系统集成与替换：完成对旧LIS系统的全面替换，实现与HIS、EMR、第一期POCT平台等系统的深度整合；

目标：构建符合行业标准、满足精细化管理需求的现代化实验室信息系统，实现检验业务全面数字化、智能化。

- 项目建设目标与原则

  - 建设目标

    - 总体目标

构建全院统一的POCT智慧管理平台，实现POCT的人/机/物/法/环全生命周期闭环管理，满足国家政策法规要求，提升POCT检测质量与效率，保障医疗安全，满足POCT检验业务的智能化、规范化、一体化管理，最终实现完整实验室信息系统（LIS） 的各项核心功能。

    - 分期目标

第一期目标：临床科室的POCT流程

- 实现POCT人员档案、培训、考核、权限全流程管理；

- 实现POCT仪器全流程质控管理，包括室内质控、室间质评、一致性比对；

- 实现POCT设备数据自动采集，检验报告自动生成并推送至HIS系统；

- 满足临床POCT基本业务需求，通过三级医院评审相关要求。

第二期目标：完整的实验室信息系统（LIS）

- 实现检验全流程控制，覆盖检验前、中、后全流程管理；

- 实现复杂报告管理、统计分析、科研数据支撑等高级功能；

- 全面进行测试，完成LIS系统功能，实现检验业务一体化管理；

- 构建智能化、可视化的POCT管理决策支持系统。

  - 技术架构与部署体系

- 技术架构：

- 后台：基于spring-cloud的微服务

- 前端：Vue3 + TS + ElementPlus，微前端

- 数据库：达梦DM8/MySQL8

- 部署体系：

- 可部署在所有Linux平台上，包含所有国产主流操作系统；银河麒麟 (Kylin)、统信UOS、华为欧拉、华为鸿蒙

  - 建设原则

- 合规性原则：严格遵循国家及行业相关标准规范；

- 实用性原则：贴合医院实际业务，解决临床实际问题；

- 分期实施原则：合理划分建设阶段，保障项目快速落地；

- 扩展性原则：系统架构具备良好扩展性，支持功能平滑升级；

- 安全性原则：保障医疗数据安全，符合信息安全等级保护要求。

- 项目总体计划

  - 项目总周期

项目总建设周期为3个月，分两期实施：

第一期建设周期：3个半月；

第二期建设周期：3个月。

  - 第一期项目计划

| 阶段 | 时间周期 | 主要工作内容 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研与确认 | 第1-2周 | 现场调研、需求分析、需求确认 | 需求规格说明书 |
| 系统设计与开发 | 第3-10周 | 架构设计、功能开发、接口开发 | 系统设计文档、程序版本 |
| 系统测试 | 第11-12周 | 功能测试、接口测试、性能测试 | 测试报告 |
| 部署上线 | 第13周 | 环境部署、数据初始化、系统上线 | 部署文档 |
| 培训验收 | 第14周 | 人员培训、项目验收 | 验收报告 |

  - 第二期项目计划

| 阶段 | 时间周期 | 主要工作内容 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求深化分析 | 第1-2周 | LIS替换需求分析、流程优化 | 详细需求说明书 |
| 功能扩展开发 | 第3-10周 | LIS功能开发、流程控制开发 | 扩展功能程序版本 |
| 系统集成测试 | 第11-12周 | 全流程集成测试、数据对接测试 | 集成测试报告 |
| LIS系统试运行 | 第13周 | LIS系统试运行 | 系统切换报告 |
| 全面验收 | 第14周 | 全面验收、项目交付 | 最终验收报告 |

- 第一期建设内容（临床POCT）

  - 人员管理模块

建立覆盖POCT（即时检验）操作人员全生命周期的电子档案系统，实现人员基础信息、资质、培训、考核、授权等要素的数字化、集中化管理，提升管理的规范性、可追溯性与查询效率，确保检测质量与合规要求。

    - 基础信息管理

实现对POCT操作人员基本信息的录入、维护、导入导出与删除。
具体信息字段包括（但不限于）：

- 工号（唯一标识）

- 姓名

- 性别

- 出生日期

- 所在部门/科室

- 职务/职称

- 最高学历及专业

- 联系电话

- 邮箱

- 入职日期

- 状态（在岗/离职/调岗）

功能要求：

- 支持新增、编辑、禁用/启用人员

- 支持批量导入（Excel）与导出

- 每个字段变更需记录操作日志

    - 资质管理

用于管理人员持有的各类从业与专业资格证书。

证书类型包括：

- 执业医师/护士证书（执业证书编号、发证机构、有效期）

- 医学检验或相关技术资格证书（等级、编号、有效期）

- POCT专项培训合格证书（培训内容、培训单位、考核成绩、有效期）

- 其他院内或院外特定POCT仪器/项目认证（如血气、血糖、凝血等）

功能要求：

- 支持上传证书电子版（图片或PDF）

- 支持设置证书有效期及临近到期提醒（如提前90天预警）

- 支持按证书类型、有效期状态（有效/即将到期/已过期）筛选

- 资质过期时系统自动标记并限制相关授权

    - 授权管理

基于人员资质与考核情况，进行动态授权与权限控制。

授权类型：

- 操作授权：可操作哪些POCT设备或项目（如血糖仪、血气分析仪等）

- 报告权限：是否可审核/发布/修改检测报告

- 质控权限：是否可执行或查看质控记录

- 管理权限：是否可查看/导出档案数据

管理逻辑：

- 授权前提：必须满足该设备/项目所需的资质与培训，且考核合格

- 授权有效期：可设置起止时间，支持自动到期停权

- 支持定期（如每年）复训与再授权机制

- 支持临时授权（如借调、轮转）与批量授权

- 所有授权变更自动生成审批记录与操作日志

功能要求：

- 按人、按设备/项目、按权限类型组合授权

- 授权流程图支持（申请 → 科室主管审核 → 检验科/质量管理部门确认）

临近到期自动提醒（系统消息或邮件）

    - 档案查询与导出打印

支持多条件的灵活检索与档案输出。

查询维度（支持组合查询）：

- 工号、姓名、部门

- 职称级别

- 资质类型及有效期状态

- 授权类型及有效期状态

- 操作设备/项目

- 人员状态（在岗/离职）

查询结果展示：

- 列表视图，支持排序（如按到期日期排序）

- 点击人名进入详细档案页（含基础信息、证书明细、授权明细）

导出与打印：

- 支持导出当前查询结果为 Excel/CSV

- 支持单份档案打印或批量打印（如全院POCT人员授权汇总表）

- 支持自定义导出字段与模板

    - 人员培训管理

实现POCT培训全流程线上化管理：

- 培训计划：制定年度/季度培训计划、课程、题库、动态生成试卷（按难度系数选题，汇总分数）；

- 在线学习：理论学习、操作视频、课件资料；

- 培训记录：自动记录培训时长、学习进度、培训签到；

- 证书管理：培训合格证书自动生成、有效期提醒。

    - 人员考核管理

建立POCT考核标准化体系：

- 在线考试：题库管理、随机组卷、自动评分；

- 操作考核：实操考核记录、评分标准管理；

- 考核结果：成绩统计、不合格人员管理、补考管理；

- 授权关联：考核合格自动授权，不合格锁定操作权限。

    - 报告权限管理

基于角色的精细化权限控制：

- 操作权限：设备操作、报告录入、报告审核、报告发布；

- 数据权限：科室数据隔离、患者数据权限控制；

- 权限有效期：临时授权、定期复审、自动失效；

- 权限日志：权限变更记录、操作日志追溯。

  - 仪器质控模块

支持Levey-Jennings质控、Westgrat多规则质控、微生物质量控制、室间或室内质控比对、月、季、年的质控总结分析、失控自动报警、质控数据自动分析、失控处理、质控规则自定义管理、与临检中心质控系统接口、与伯乐、昆涞等第三方质控的数据接口、与科临易检对接实现实验室质量指标的自动上传

    - 质控物（质控品）管理

实现对POCT质控品从基础信息、入库、使用到效期监控的全流程电子化管理，确保质控活动的规范性与可追溯性，防止过期或错误质控品使用。

1. 基础信息管理

- 字段：名称、项目、水平（低/中/高）、生产厂家、批号、注册证号

- 质控参数：靶值、SD、CV、允许范围（下限～上限）

- 效期与储存：失效日期、开瓶效期（开瓶后可使用天数）、储存温度要求

2. 入库与登记

- 支持按科室/设备绑定质控品

- 批号唯一管理：同一质控品+项目+水平+批号不可重复入库

- 自动建档：入库时自动生成数字化档案，防止重复

3. 效期监控

- 近效期提醒（可配置提前天数：如30天、15天、7天、3天）

- 过期自动锁定：失效日期到达或开瓶超期后自动标记

- 禁止使用过期质控品：在所有操作界面不可选或不可用

4. 与设备/项目绑定

- 一个项目支持多个水平（低、中、高）

- 一台设备支持绑定多套质控品（不同项目或水平）

- 执行质控时自动匹配有效批号（按设备+项目+有效期）

5. 使用记录与追溯

- 每次质控操作自动关联批号

- 支持按设备、人员、批号进行追溯查询

- 使用量统计：按批号、设备、时间段统计消耗数量

    - 质控规则管理（Westgard）

内置并支持Westgard多规则质控体系，实现质控结果的自动判定，提高质控判断的标准化与准确性。

1. 内置规则库

| 规则 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1₂s | 警告 | 1个质控结果超过±2SD |
| 1₃s | 失控 | 1个质控结果超过±3SD |
| 2₂s | 失控 | 连续2个质控结果同方向超过±2SD |
| R₄s | 失控 | 同一批内最大与最小差值超过4SD |
| 4₁s | 失控 | 连续4个质控结果同方向超过±1SD |
| 10x | 失控 | 连续10个质控结果落在均值同一侧 |

2. 规则组合

- 支持多规则组合（如1₃s / 2₂s / R₄s / 4₁s / 10x）

- 支持按项目/设备独立配置规则组合

- 支持自定义规则（可配置判断逻辑与阈值）

3. 参数配置

- 均值、SD、CV

- 允许偏倚、总误差（TEa）

    - 质控计划管理

建立标准化的质控执行计划，自动提醒，确保质控按时执行。

1. 质控频率设置（可多选）

- 每日质控（固定时间或每日首次开机）

- 开机必做

- 换批号必做

- 维修/校准后必做

2. 自动提醒

- 未做质控提醒

- 超期未做提醒

- 消息推送至责任人（系统消息/短信/邮件）

    - 质控执行与采集

支持多种质控数据采集方式，自动判定结果状态，强制执行控制。

1. 采集方式

- 设备直连自动采集（支持主流POCT设备通信协议）

- 手工录入（备用方式，记录操作人员）

2. 自动判定

- 根据Westgard规则自动判定为：在控 / 警告 / 失控

3. 强制质控机制

- 未做质控（或上次失控未处理完成）时，禁止检测患者样本

- 相应报告无法发布，直至质控通过

    - 比对质控图（Levey-Jennings）

自动生成标准Levey-Jennings质控图，支持多水平分图展示与导出。

1. 自动生成

- 质控结果落点图

- 均值线（Mean）

- ±2SD 警告线

- ±3SD 失控线

2. 按水平分图

- 水平1（低值）质控图

- 水平2（高值）质控图

3. 导出/打印图表

- 支持导出为图片、PDF

- 支持打印功能

    - 失控处理闭环

建立从失控锁定、原因分析、纠正措施到复查解锁的完整闭环管理。

1. 自动锁定

- 质控失控 → 自动锁定设备 → 禁止发布报告

2. 失控原因库（可扩展）

- 设备故障

- 定标漂移

- 质控品变质

- 试剂过期

- 操作误差

- 环境因素

- 其他

3. 纠正措施

- 重新定标

- 更换质控品

- 更换试剂

- 重新检测

- 工程师维修

4. 强制记录

- 必须记录：失控原因 / 纠正措施 / 处理人 / 处理时间

- 未记录完整不得解除锁定

5. 复查通过 → 解除锁定

- 失控处理后，执行质控复查

- 复查结果在控 → 系统自动解除设备锁定

- 恢复报告发布权限

    - 一致性比对（室间：二期）

支持POCT设备之间及与中心实验室之间的周期性比对，确保结果一致性。

1. 比对类型

- POCT ↔ POCT 院内比对

- POCT ↔ 中心实验室比对

2. 周期管理

- 每6个月至少一次

- 系统自动提醒临近比对周期

3. 样本与靶值

- 样本编号管理

- 靶值、允许偏差配置

4. 结果判定

- 判定结果：合格 / 不合格

- 自动计算偏倚

- 合格率统计

5. 自动生成比对报告

- 系统自动生成一致性比对报告

- 支持导出和打印

    - 室间质评（EQA）（二期）

实现室间质评活动全流程电子化管理。

- 计划登记（EQA年度计划、机构、项目）

- 结果录入与上报

- 回馈表上传（PDF/图片）

- 成绩归档（按年度、项目分类存储）

- 不合格整改记录（不合格原因、整改措施、验证结果）

    - 质控统计报表

自动生成多维度质控统计报表，支持质量分析与持续改进。

- 在控率、失控率统计

- 月度质控报告（自动生成）

- 设备质控合格率

- 项目趋势分析（按时间展示质控通过率变化）

- 导出PDF / Excel

    - 权限与日志

建立严格的分级权限与审计日志体系，确保质控数据安全、合规、可追溯。

1. 分级权限

- 操作员：执行质控、查看质控结果

- 管理员：配置规则、管理计划、查看报表

- 审核员：审核失控处理、均值/SD修改、解锁审批

2. 均值/SD修改控制

- 禁止随意修改均值/SD

- 修改必须具有审核权限

- 每次修改操作强制留痕（修改前值 → 修改后值 + 修改人 + 时间）

3. 全操作留痕日志

- 所有质控相关操作（入库、执行、修改规则、解除锁定等）全程记录

- 日志可追溯、不可删除

4. 符合三级等保

- 系统安全设计符合信息安全等级保护三级要求

- 包括身份鉴别、访问控制、安全审计、数据加密等

  - 检验系统模块

    - 设备数据采集

实现POCT设备检测数据的全自动、实时、可靠采集，消除人工录入环节，确保数据的及时性、准确性和完整性。

1. 协议支持

- 支持主流POCT设备通讯协议（如ASTM、HL7、POCT1A等）

- 支持多种物理接口采集：串口（RS232）、网口（TCP/IP）、USB、蓝牙、无线网络

- 支持不同厂商设备的协议适配与解析（如罗氏、雅培、雷度米特、理邦等）

- 提供协议扩展接口，支持新设备快速接入

2. 实时采集

- 检测完成后，数据自动实时上传至系统

- 采集内容包括：样本编号、患者信息、检测项目、检测结果、检测时间、设备编号、质控状态等

- 无需人工录入或扫码确认（除特殊异常情况外）

- 采集延迟不超过秒级

3. 数据校验

- 数据完整性校验：检查必填字段是否完整、格式是否正确

- 异常数据过滤：

  - 超出测量范围的结果自动标记

  - 重复数据自动去重

  - 无效或乱码数据自动拦截并告警

- 校验失败的数据进入异常队列，支持人工复核

4. 离线缓存

- 网络中断时，设备或采集终端自动切换至离线模式

- 检测数据本地缓存（加密存储）

- 网络恢复后自动上传缓存数据（断点续传）

- 缓存数据不丢失、不重复上传

    - 检验报告管理

实现检验报告的自动生成、标准化管理与全流程审核控制，确保报告质量的规范性与危急值处理的及时性。

1. 报告生成

- 根据采集到的检测数据，自动生成标准化检验报告

- 报告内容包括：患者基本信息、样本信息、检测项目、结果值、参考范围、异常标识、检测设备、检测时间、报告人/审核人等

- 支持多项目组合报告

- 支持报告模板配置（医院可按需定制报告格式）

2. 报告审核

- 三级审核流程：检测 → 初审 → 审核 → 发布（可根据医院要求配置）

- 审核操作：通过、修改、驳回、重新检测

- 修改记录留痕：修改前/修改后内容、修改人、修改时间

- 驳回需填写驳回原因，退回至上一环节

- 已发布的报告支持撤回（需审批）

3. 危急值管理

- 危急值自动识别：根据项目阈值自动判断

- 实时报警：检测到危急值时，系统立即触发报警

  - 弹窗提示

  - 声音告警

  - 消息推送至医生/护士站

- 记录闭环：

  - 危急值上报时间

  - 接收人及接收时间

  - 处理措施与处理时间

  - 临床确认反馈

- 未闭环的危急值持续提醒，直至处理完成

4. 报告查询

- 支持多维度组合查询：

  - 患者维度：姓名、病历号、身份证号、就诊卡号

  - 时间维度：检测日期范围、报告日期范围

  - 设备维度：设备名称、设备编号、科室

  - 项目维度：检验项目名称

  - 审核状态维度：待审、已审、已发布、已驳回

- 查询结果支持列表展示与详情预览

- 支持查询结果导出（Excel）

    - HIS系统对接

实现POCT检验系统与医院HIS系统的无缝对接，打通信息孤岛，实现医嘱、患者信息及报告的自动流转。

1. 数据交互

- 患者信息自动获取：从HIS获取患者基本信息、就诊信息、科室床位等

- 医嘱信息自动获取：

  - 获取检验申请单信息

  - 支持条码/二维码扫描自动调取医嘱

  - 减少手工录入错误

- 支持双向数据同步

2. 报告推送

- 检验报告审核发布后，自动推送至HIS系统

- 推送内容包括：完整检验报告、危急值标识、审核人信息等

- 推送失败自动重试机制（可配置重试次数与间隔）

- 支持手动补推

3. 协议标准

- 支持标准医疗信息交换协议：

  - HL7（V2.x/V3）

  - WebService（SOAP/RESTful）

  - FHIR（可选）

- 支持中间表/视图方式对接（备用方案）

- 提供接口适配器，支持不同HIS厂商的定制对接

4. 数据同步

- 双向数据同步机制：

  - HIS → POCT：患者信息、医嘱信息

  - POCT → HIS：检验结果、报告

- 数据一致性保障：

  - 事务机制：保证双方数据同时成功或同时回滚

  - 数据对账功能：定期校验双方数据一致性

  - 差异数据自动告警，支持人工处理

  - 基础管理功能需求规格说明书

建立统一的系统基础管理平台，实现用户权限、日志审计、基础字典及消息提醒的集中化管理，保障系统安全、稳定、合规运行。

    - 系统管理

1. 用户管理

- 用户基本信息：用户名、姓名、工号、科室、职位、联系电话、邮箱、状态（启用/禁用）

- 支持新增、编辑、删除、批量导入/导出用户

- 支持密码策略配置（复杂度、有效期、登录失败锁定）

- 支持多因素认证（可选）

2. 角色管理

- 支持自定义角色（如操作员、质控管理员、科室主任、院级管理员、系统管理员）

- 角色与权限关联：不同角色拥有不同功能模块的访问与操作权限

- 支持角色复制、权限批量分配

3. 权限管理

- 基于角色的访问控制（RBAC）

- 功能权限：菜单、按钮、接口级别控制

- 数据权限：按科室、设备、项目维度控制数据可见范围

- 权限变更实时生效，无需重启系统

4.4.2 日志管理

1. 操作日志

- 记录所有关键业务操作：增、删、改、审、推、导等

- 日志内容：操作人、操作时间、操作类型、操作对象、IP地址、操作结果

- 支持按操作人、时间、操作类型、模块查询

- 日志永久保存，不可删除

2. 登录日志

- 记录所有登录尝试（成功/失败）

- 日志内容：登录账号、登录时间、IP地址、设备信息、登录结果、失败原因

- 支持异常登录检测（异地、非工作时间、频繁失败）

3. 数据修改日志

- 记录所有关键数据的修改历史

- 日志内容：修改人、修改时间、表名/字段、修改前值、修改后值

- 支持数据回溯与审计

4.4.3 字典管理

1. 检验项目管理

- 项目名称、项目代码、单位、参考范围、危急值阈值、检测方法

- 支持新增、编辑、启用/停用项目

- 项目与设备类型的关联配置

2. 设备类型管理

- 设备分类、设备型号、厂商、通讯协议类型

- 设备参数模板（质控规则、采集参数等）

3. 科室字典

- 科室名称、科室代码、上级科室、科室类型

- 科室与设备、人员的关联关系

4. 其他字典

- 样本类型、单位列表、危急等级、报告模板等

- 所有字典支持自定义扩展

4.4.4 消息提醒

1. 到期提醒

- 质控品效期到期提醒

- 设备校准/维护到期提醒

- 人员资质/授权到期提醒

- 一致性比对周期到期提醒

2. 异常提醒

- 设备离线/故障提醒

- 数据采集异常提醒

- 质控失控提醒

3. 预警提醒

- 危急值预警

- 质控趋势异常预警

- 库存不足预警

4. 提醒方式

- 系统站内消息

- 短信（集成短信网关）

- 邮件

- 企业微信/钉钉（可选）

- 支持提醒规则配置（阈值、接收人、接收方式）

- 第二期建设内容（实验室信息系统（LIS））

  - 检验流程控制

实现检验前、检验中、检验后全流程的标准化、数字化闭环管理，确保检验质量、提升效率、满足合规要求。

    - 检验前流程管理

规范标本从采集到上机前的全流程管理，确保标本质量与可追溯性。

1. 标本管理

- 标本采集：

  - 支持移动端（PDA/手持机）采集登记

  - 记录采集人、采集时间、采集部位、标本类型

  - 与医嘱/检验申请单自动关联

- 标本签收：

  - 标本送达检验科室后进行电子签收

  - 记录签收人、签收时间

  - 支持批量签收

- 标本核收：

  - 核对标本信息与申请单的一致性

  - 核对标本质量（溶血、脂血、凝血等）

  - 核收通过后进入待检队列

- 标本拒收：

  - 拒收原因库（标本量不足、容器错误、标识不清、超出送检时限、标本变质等）

  - 拒收时自动通知申请科室/护士站

  - 拒收记录闭环：原因 → 处理人 → 处理措施

2. 标本标识

- 唯一条码标识：

  - 每个标本生成唯一条码（一维码/二维码）

  - 条码编码规则可配置（包含患者ID、申请单号、标本序号等）

- 全程追踪：

  - 扫描条码记录标本每个环节的时间节点

  - 追踪节点：采集 → 送检 → 签收 → 核收 → 上机 → 检测 → 完成 → 存储 → 销毁

  - 支持按条码查询标本完整流转轨迹

3. 采集规范

- 采集要求管理：

  - 按检验项目配置采集要求（空腹、用药停用、体位等）

  - 采集要求可在申请单/条码上显示

- 容器要求管理：

  - 按项目配置容器类型（紫管、蓝管、绿管、红管等）

  - 采集时自动核对容器类型

- 送检时限管理：

  - 按项目配置送检时限（如采血后2小时内送达）

  - 超时送检自动标记并告警

4. 流程监控

- 标本状态实时监控：

  - 可视化展示每个标本的当前状态（已采集/送检中/已签收/待检/检测中/已完成）

  - 支持按科室、时间、状态筛选

- 超时预警：

  - 采集后超时未送检 → 提醒送检人员

  - 签收后超时未检测 → 提醒检测人员

  - 预警阈值可配置（按项目、科室）

    - 检验中流程管理

实现检验任务智能分配、流程标准化控制及设备质控联动，提升检测效率与质量。

1. 任务分配

- 自动分配：

  - 根据检验项目自动匹配具备资质的设备

  - 根据设备当前负载智能分配任务

  - 急诊标本优先分配

- 智能调度：

  - 设备故障时自动切换至备用设备

  - 支持人工干预任务分配

2. 流程控制

- 检验步骤标准化：

  - 按设备和项目配置标准操作流程

  - 每一步骤完成后自动进入下一步

  - 步骤缺失或跳步自动拦截

- 质量节点控制：

  - 质控节点强制控制（未通过质控不能检测患者标本）

  - 校准节点强制控制（校准过期或超差自动锁定）

3. 设备联动

- 仪器状态监控：

  - 实时监控设备在线/离线状态

  - 监控设备运行参数（温度、压力、试剂余量等）

  - 可视化仪表盘展示设备状态

- 故障自动预警：

  - 设备故障自动检测并告警

  - 告警推送至设备管理员

  - 记录故障时间、类型、维修状态

4. 质控联动

- 质控状态与检验流程强制联动：

  - 质控未通过 → 设备锁定 → 无法检测患者标本

  - 质控通过后自动解锁

- 质控记录自动关联至当批次检验结果

    - 检验后流程管理

规范报告发布、标本存储及满意度反馈，支持区域结果互认与持续改进。

1. 报告发布

- 多级审核：

  - 支持一级审核、二级审核（可配置）

  - 危急值等高风险报告强制二级审核

- 发布权限控制：

  - 仅审核人员有发布权限

  - 发布后自动推送至HIS/临床

- 版本管理：

  - 报告修改后自动生成新版本

  - 保留历史版本，支持版本对比

  - 修改记录完整留痕

2. 结果互认

- 区域检验结果互认：

  - 支持与区域检验平台对接

  - 互认标识自动标注

- 数据共享：

  - 支持同一患者跨科室/跨院区检验结果共享

  - 减少重复检验

  - 权限控制：仅授权人员可查看

3. 标本存储

- 标本保存：

  - 记录保存位置（冰箱/冷库/架位）

  - 保存条件监控（温度、湿度）

  - 保存期限管理（按项目配置）

- 标本销毁：

  - 到期自动提醒销毁

  - 销毁记录：销毁人、销毁时间、销毁方式

- 追溯管理：

  - 支持从报告反查原始标本信息

  - 支持按标本条码查询完整存储记录

4. 满意度调查

- 临床满意度反馈：

  - 调查内容：报告及时性、结果准确性、服务态度等

  - 支持按科室、时间汇总分析

- 持续改进：

  - 不满意项自动生成整改任务

  - 整改闭环跟踪

  - 满意度趋势分析报表

  - 复杂报告管理

实现可视化、可配置的检验报告模板管理，满足不同科室、项目的个性化报告需求。

    - 报告模板管理

- 模板自定义：可视化报告模板设计、自由布局；

- 模板分类：按科室、项目、设备分类管理；

- 智能模板：历史数据引用、结果自动带入；

- 格式标准化：符合医疗文书规范、支持打印导出。

    - 高级报告功能

- 图文报告：支持图像插入、图文一体化报告；

- 组合报告：多项目组合报告、历史结果对比；

- 趋势分析：检验结果趋势图、变化分析；

- 智能解读：结果异常自动标注、临床意义提示。

  - 统计分析与决策支持

- 业务统计：工作量统计、设备使用率、科室统计；

- 质量统计：质控合格率、比对合格率、危急值统计；

- 效率统计：检验周转时间（TAT）、超时分析；

- 决策支持：数据可视化大屏、多维度分析报表。

  - 系统扩展功能

- 科研管理：科研数据提取、数据筛选、导出；

- 教学管理：教学案例管理、实习人员培训考核；

- 区域协同：区域POCT数据共享、远程质控；

- 移动应用：移动端审核、查询、预警提醒。

  - 旧LIS系统替换

- 数据迁移：历史检验数据完整迁移、格式转换；

- 流程切换：新旧系统并行、平滑切换；

- 功能验证：全面功能验证、确保业务连续性；

- 系统下线：旧LIS系统安全下线、数据归档。

- 实施流程与部署方案

  - 项目实施总流程

项目实施遵循标准化流程，确保质量与进度：

项目启动→需求调研→系统设计→开发实现→系统测试→部署上线→培训验收→运维保障

  - 详细实施流程

    - 项目启动阶段

- 成立项目组：明确组织架构、人员分工、职责权限；

- 项目计划：制定详细实施计划、沟通计划、质量计划；

- 启动会议：召开项目启动会，明确目标与要求。

    - 需求调研阶段

- 现场调研：深入各科室调研业务流程、操作习惯、需求痛点；

- 需求分析：整理分析需求，形成需求规格说明书；

- 需求确认：与医院共同确认需求，签字确认。

    - 系统设计阶段

- 架构设计：系统总体架构、技术架构、数据架构设计；

- 功能设计：详细功能设计、界面设计、流程设计；

- 接口设计：与HIS、设备等外部系统接口设计；

- 设计评审：组织设计评审，确保设计合理性。

    - 开发实现阶段

- 模块开发：按功能模块并行开发、迭代开发；

- 代码管理：标准化编码、版本控制、代码审查；

- 单元测试：开发完成后单元测试、功能验证。

    - 系统测试阶段

- 测试环境：搭建完整测试环境、数据准备；

- 功能测试：全面功能测试、流程测试、异常测试；

- 接口测试：外部接口联调测试、数据交互测试；

- 性能测试：并发测试、压力测试、稳定性测试；

- 测试报告：输出测试报告，修复问题后回归测试。

    - 部署上线阶段

- 环境准备：服务器环境、网络环境、安全环境部署；

- 系统部署：程序部署、数据库部署、初始化配置；

- 数据初始化：基础数据、字典数据、历史数据导入；

- 试运行：系统试运行、问题收集、优化调整。

    - 培训验收阶段

- 分层培训：管理员、操作员、不同科室分层培训；

- 实操培训：理论培训+实操演练+操作手册；

- 项目验收：功能验收、性能验收、文档验收；

- 项目交付：系统交付、资料交付、版权交付。

  - 部署方案

    - 部署架构

采用B/S架构，支持院内局域网部署，支持多院区统一管理：

- 应用服务器：部署系统应用服务；

- 数据库服务器：存储业务数据、配置数据；

- 文件服务器：存储报告、图片、文档等文件；

- 备份服务器：数据自动备份、灾难恢复。

    - 部署要求

- 服务器配置：满足系统运行性能要求，支持扩容；

- 网络要求：稳定局域网，支持设备接入；

- 安全要求：符合医院信息安全规范，三级等保；

- 环境要求：7×24小时稳定运行环境。

- 系统接口设计

  - 外部系统接口

    - HIS系统接口

- 患者信息接口：获取门诊/住院患者基本信息；

- 医嘱接口：获取检验医嘱信息、执行状态反馈；

- 报告接口：检验报告推送至HIS，供临床查阅；

- 计费接口：检验项目计费、退费信息交互。

    - POCT设备接口

    - 支持国内外各种设备接口

- 数据采集接口：实时采集设备检测数据；

- 设备状态接口：获取设备运行状态、故障信息；

- 质控数据接口：自动采集质控数据、质控结果；

- 指令控制接口：远程指令发送、设备锁定/解锁。

    - 其他系统接口

- EMR接口：检验结果推送至电子病历系统；

- 危急值接口：危急值信息推送至相关系统；

- 区域平台接口：区域检验数据共享、结果互认；

- 质控平台接口：室间质评数据上报。

  - 接口标准

- 通讯协议：支持HL7、WebService、HTTP/HTTPS、Socket、文本、电子表格等；

- 数据格式：JSON、XML标准数据格式；

- 安全规范：数据加密传输、身份认证、权限校验；

- 可靠性：支持断线重连、数据补发、一致性校验。

- 质量控制与保障措施

  - 项目质量控制

    - 质量目标

- 功能满足率：100%满足需求规格说明书要求；

- 系统可用性：≥99.5%，7×24小时稳定运行；

- 数据准确率：100%，确保检验数据准确无误；

- 用户满意度：≥95%，满足临床使用需求。

    - 质量控制措施

- 需求控制：严格需求变更管理，避免需求蔓延；

- 设计控制：设计评审、设计验证、设计确认；

- 开发控制：标准化开发、代码审查、单元测试；

- 测试控制：全面测试、回归测试、压力测试；

- 验收控制：严格验收标准，逐项验证功能。

  - 系统质量保障

    - 功能保障

- 标准化功能：符合国家政策法规、行业标准；

- 实用性保障：贴合临床实际，操作简便易用；

- 稳定性保障：7×24小时稳定运行，无崩溃卡顿；

- 扩展性保障：支持功能扩展、设备扩展、用户扩展。

    - 数据保障

- 数据准确性：多重数据校验，确保准确无误；

- 数据安全性：数据加密、权限控制、操作审计；

- 数据完整性：完整数据记录，支持追溯查询；

- 数据备份：自动定时备份，支持快速恢复。

- 培训与服务方案

  - 培训方案

    - 培训目标

使所有操作人员熟练掌握系统功能，能够独立完成日常操作；使管理员掌握系统维护、配置管理技能；确保系统规范使用，充分发挥系统价值。

    - 培训体系

建立分层分类培训体系：

- 管理员培训：系统配置、权限管理、数据维护；

- 操作员培训：日常操作、报告处理、设备对接；

- 科室培训：各科室专项业务操作培训；

- 进阶培训：高级功能、统计分析、问题处理。

    - 培训方式

- 集中培训：统一理论授课、集中实操演练；

- 现场培训：科室现场指导、一对一实操教学；

- 在线培训：视频教程、在线学习、在线考试；

- 资料培训：操作手册、视频教程、常见问题FAQ。

  - 服务方案

    - 服务承诺

- 响应时间：7×24小时服务，工作时间30分钟响应；

- 解决时间：一般问题2小时解决，重大问题24小时解决；

- 服务方式：远程服务、现场服务、电话服务、微信服务；

- 服务质量：专业高效、及时响应、持续改进。

    - 售后服务内容

- 系统维护：系统故障排除、性能优化、版本升级；

- 技术支持：日常操作指导、问题解答、技术咨询；

- 数据维护：数据备份、数据恢复、数据清理；

- 接口维护：外部接口维护、对接调试、问题处理。

- 项目验收标准

  - 验收依据

- 需求规格说明书及确认文件；

- 国家相关标准规范：GB/T29790-2020等；

- 项目合同及相关技术协议；

- 系统设计文档、测试报告。

  - 分期验收标准

    - 第一期验收标准

- 功能验收：人员管理、仪器质控、检验系统、HIS对接功能全部实现；

- 性能验收：系统响应迅速、稳定运行、数据采集准确；

- 接口验收：与HIS系统、POCT设备对接正常，数据交互顺畅；

- 文档验收：交付完整项目文档、操作手册。

    - 第二期验收标准

- 功能验收：检验全流程控制、复杂报告等LIS功能全部实现；

- 替换验收：旧LIS系统功能全面替换，业务正常运行；

- 数据验收：历史数据完整迁移，数据准确一致；

- 整体验收：系统整体运行稳定，满足医院全部需求。

  - 验收流程

- 验收申请：项目完成后提交验收申请及相关资料；

- 功能验证：逐项验证功能，现场演示操作；

- 性能测试：现场测试系统性能、响应速度；

- 资料审查：审查项目文档、技术资料完整性；

- 验收结论：形成验收报告，签字确认验收结论。

- 应急预案与安全保障

  - 应急预案

    - 系统故障应急预案

- 故障分级：一般故障、重大故障、系统瘫痪；

- 响应流程：故障发现→上报→诊断→处理→恢复→复盘；

- 应急措施：系统重启、服务恢复、数据恢复；

- 备用方案：启用备用服务器、手工应急流程。

    - 数据安全应急预案

- 数据备份：自动定时备份，异地备份；

- 数据恢复：快速数据恢复，确保数据完整；

- 安全事件：病毒攻击、数据泄露应急处理；

- 审计追溯：安全事件审计、责任追溯。

    - 设备故障应急预案

- 设备故障：故障诊断、临时替代、维修更换；

- 数据采集：离线数据缓存，恢复后自动上传；

- 应急检验：保障急诊检验业务正常开展。

  - 安全保障

    - 系统安全

- 身份认证：用户账号密码、角色权限、操作授权；

- 访问控制：最小权限原则、访问日志审计；

- 操作审计：全程操作日志，可追溯可查询；

- 安全加固：系统漏洞修复、安全防护配置。

    - 数据安全

- 数据加密：传输加密、存储加密、敏感数据脱敏；

- 隐私保护：患者隐私保护，符合法律法规要求；

- 权限控制：数据访问权限严格控制；

- 安全审计：数据操作全程审计，异常行为监控。

- 附件

  - 附件清单

附件1：POCT设备清单及对接要求；

附件2：医院科室分布及业务流程说明；

附件3：HIS系统接口规范说明；

附件4：相关政策法规标准清单；

附件5：项目实施计划甘特图；

附件6：系统操作手册（培训版）；

附件7：验收标准明细表格。

  - 相关标准规范

- GB/T29790-2020《即时检验 质量和能力的要求》；

- 《三级医院评审标准（2022年版）》；

- 《即时检测（POCT）信息化质量管理中国专家共识》；

- WS/T 781-2021《便携式血糖仪临床操作和质量管理指南》；

- ISO15189《医学实验室质量和能力要求》。

- 系统发展预期

- 根据项目背景及两期计划，系统发展预期总结如下：

- 短期目标（3-6个月）：以POCT规范化管理为核心，完成人员资质管控、仪器质控、检验数据采集及与HIS系统对接等基础功能建设，实现临床POCT业务从无序到合规的转变，快速响应并解决急诊、ICU、手术室等一线场景的实际管理痛点。

- 长期目标（6-12个月）：在POCT管理基础之上，全面升级至全院级LIS系统，实现检验全流程闭环控制、复杂报告管理及完整质控体系，完成对旧LIS系统的平滑替换。

- 覆盖范围扩展：系统具备从单院区POCT管理向多层级医疗机构延伸的交付能力，可依次覆盖社区医疗（一级）、县区级医院（二级）及地市级/省级综合医院（三级）的专业实验室LIS系统建设，实现检验信息互联互通与区域协同管理。

- 合作方式

一、第一期项目付款计划（总计15万元）

| 节点 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 5万元 | 合同签订后7个工作日内支付 |
| 第一个项目上线 | 5万元 | POCT规范化管理平台上线并稳定运行后支付 |
| 第一个项目验收 | 5万元 | 完成第一期全部功能验收，双方签署验收报告后支付 |

第一期交付内容：人员管理、仪器质控、数据采集、HIS对接等基础核心功能。

二、第二期项目付款计划（总计15万元）

| 节点 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第二期启动 | 5万元 | 第二期项目启动时支付 |
| 第二期项目上线 | 5万元 | 第一个实验室上线时支付 |
| 第二期验收 | 5万元 | 实验室管理系统完成后支付 |

第二期交付内容：检验全流程控制、复杂报告管理、质控体系、旧LIS替换等。

三、后续新增项目及服务费用

| 费用类型 | 收费标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 入场费 | 2～5万元/客户 | 根据新增医院的规模（如仪器数量）评估确定 |
| 仪器接口费 | 5000元/台 | 每台POCT设备或检验仪器接入系统的接口开发费用 |

四、知识产权归属

本项目开发所产生的全部源代码、技术文档、设计成果及相关知识产权，版权归甲方所有。